Техническое задание

Арт. 52358-3

Наименование объекта закупки
Настенная индукционная система «VERT-1»
Цель закупки 

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями слуха (использующими слуховые аппараты с режимом «Т») в рамках программы «Доступная Среда», при адаптации любых социальных и коммерческих объектов с индивидуальным обслуживанием (банки, вокзалы, гостиницы, кассы, центры социального обслуживания, пенсионные фонды и т.п.).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Устройство представляет собой настенную индукционную систему, предназначенную для оборудования помещений с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений посредством индукционной катушки слухового аппарата в режиме «Т». Изделие выполнено в пластиковом корпусе с изображением пиктограммы «Доступность для инвалидов по слуху». 
Предназначено для крепления на вертикальную поверхность. Система оснащена платой усилителя магнитной петли, встроенным микрофоном, светодиодной подсветкой и блоком питания 12 В.

	Требования к функционалу
	Функционально устройство должно обеспечивать:
— трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля;
— автоматическую регулировку усиления, которая плавно увеличивает мощность выходного сигнала;
— контроль и индикацию активности работы, и индикацию включения питания (светодиодная подсветка короба);
— наличие клавишного выключателя для включения/выключения питания.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие состоит из следующих элементов:
— металлического основания из оцинкованной стали;
— светового короба из материала ПЭТ-Г;
— площадки для электроники из ПВХ;
— элементов крепления из ПВХ;
— платы усилителя магнитной петли;
— встроенного электретного микрофона;
— светодиодных модулей в кол-ве 9 шт. для подсветки короба;
— блока питания;
— клавишных выключателей в кол-ве 2 шт. (выключатель питания и выключатель подсветки). При нажатии выключатель питания загорается красным светом. 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус выполнен из металла. 
С целью информационного обеспечения на световом коробе размещается пиктограмма: «Доступность для инвалидов по слуху».

	Требования к материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, прочности и долговечности:
— основание корпуса должно быть выполнено из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм;
— световой короб должен быть выполнен из ПЭТ-Г, толщиной не менее 2 мм с нанесением плёнки (цвет – коричневый);
— площадка для электроники должна быть выполнена из ПВХ, толщиной не менее 5 мм;
— элементы крепления должны быть выполнены из ПВХ, толщиной не менее 3 и не более 10 мм;
— плата усилителя магнитной петли должна быть выполнена из текстолита;
— крепёжные элементы должны быть выполнены из стали.

	Технические характеристики

	Электрические параметры:
Входное напряжение: 220 В
Мощность: в соответствии с платой усилителя
Акустические параметры:
Динамический диапазон: не менее 60 дБ
Сопротивление контура: 2 Ом
Площадь покрытия: до 1 м²
Конструкционные характеристики:
Габаритный размер (ВхШхГ): не менее 325х325х70 мм
Цветовое исполнение: монохром

Вес: не менее 4,00 кг
Защита и условия эксплуатации:
Степень защиты: IP 44 (при условии вертикального настенного монтажа с плотным прилеганием корпуса)
Диапазон рабочих температур: от -5 до +40 °С
Диапазон температур для транспортировки: от –20 до +40 °С

	Требования к монтажу
	Монтаж системы осуществляется на вертикальную поверхность стены через две проушины с отверстиями диаметром не менее 10 мм и не более 11 мм, расположенные на тыльной стороне корпуса.
Для крепления используются крепёжные элементы, соответствующие типу основания (дюбель-гвозди для бетона/кирпича, саморезы для дерева/гипсокартона – в комплект поставки не входят). Высота установки должна обеспечаивать комфортное восприятие информации слабовидящими людьми.

	Требования к исполнителю.


	Не установлены.

	Требования к результатам


	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
52358-3 Настенная индукционная система VERT-1 – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
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