Техническое задание
Арт. 50573
Наименование объекта закупки
Мобильный подъёмник для перемещения пациентов TifloLift

Цель закупки 
Для обеспечения вертикального перемещения (подъема/опускания) людей с ограниченными возможностями, например, для посадки в автомобиль или преодоления перепадов высот, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Мобильное подъемное устройство представляет собой передвижную конструкцию на колесных опорах, состоящую из сварной рамы (опор), вертикальной стойки, штанги с подвесом, а также электрического линейного актуатора с блоком и пультом управления. В основу конструкции включены круглые и профильные металлические трубы из стали Ст3 и алюминия. Изделие является мобильным: перемещается по полу с помощью четырех поворотных колес (два с тормозом). Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, имеется возможность управления подъемом/опусканием при помощи пульта. Подъем осуществляется за счет линейного актуатора, входящего в комплект поставки. 
Грузоподъемность устройства составляет 175 кг.

	Требование к материалам
	С целью обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, а также защиты от коррозии, изделие должно быть изготовлено с применением следующих материалов и покрытий:
Несущие элементы (опоры, стойка, штанга) должны быть выполнены из стальных труб марки не ниже Ст3, как круглого, так и профильного сечения. Сварные узлы проходят финишную порошково-полимерную окраску:
- цвет окраски: RAL 1021 (рапсово-желтый) — для основных несущих элементов;
- цвет окраски: RAL 9003 (сигнальный белый) — для некоторых элементов.
Элементы, работающие на износ (втулки, проставки) должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов  марки не ниже Д16Т и капролона марки не ниже ПА-6 для обеспечения легкости хода и износостойкости.
Ось механизма должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 для обеспечения надежности и коррозионной стойкости узла.
Основание линейного электрического актуатора окрашено порошково-полимерным способом. Цвет – черный.
Сиденье и накладки должны быть выполнены из высокопрочного HPL-пластика или аналогичного материала, обеспечивающего комфорт и гигиеничность.

	Требование к конструкции
	Мобильная опорная рама

Конструкция состоит из сварных узлов: опоры левой, опоры правой и опоры поперечной.
- опоры левая и правая включают в себя трубы, пластины, заглушки и проставки (в том числе алюминиевые и капролоновые);
- рама оснащена четырьмя поворотными колесами: два с тормозом и два без тормоза, что обеспечивает мобильность и фиксацию устройства на месте.
Стойка
Вертикальный элемент конструкции длиной 1250 мм, выполненный из профильной трубы 50х50х3 мм. На стойке закреплены монтажные пластины и уши для крепления актуатора и штанги, а также кронштейн для фиксации пульта. Стойка в нижней части соединяется с рамой.
Штанга и подвес
- штанга: горизонтальный элемент длиной 700 мм, коробчатого сечения (из профиля 30х60х2 мм), который крепится к стойке и несет на себе подвес;
- подвес: конструкция, состоящая из двух труб профильных, к которой крепится сиденье.
Привод движения (актуатор)

Представляет собой электромеханическое устройство, которое преобразует вращательное движение электродвигателя в линейное перемещение штока.

Технические характеристики:
- максимальная сила: 7000 Н;
- номинальное рабочее напряжение: 24 В (аккумуляторное / от блока питания);
- ход передвижения штока: 400 мм;
- степень защиты: IP 65;
- материал корпуса: сталь.
Блок управления
Содержит систему управления, аккумулятор и защитные схемы. Конструктивно состоит из следующих элементов: выключатель питания; индикатор заряда аккумулятора; разъём для зарядного устройства и разъёмы для подключения актуатора и пульта.

Технические характеристики:
- тип питания: аккумулятор / сеть 220В через ЗУ;
- напряжение аккумулятора: 24 В;
- наличие защит от перезаряда, переразряда и КЗ.
Пульт управления
Проводной пульт с разъёмным соединением и кнопками подъёма и опускания.


	Требования к габаритным размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, со следующими габаритными размерами:
- высота (max): не менее 1250 мм (высота стойки) + высота подвеса;
- ширина (по раме): не менее 676 мм (основание);
- глубина (длина с подвесом): не менее 1250 мм (стойка) с учётом вылета штанги/подвеса.

	Требования к монтажу
	Изделие поставляется в частично разобранном виде (крупные узлы: рама, стойка, штанга). Сборка узлов между собой осуществляется посредством болтового соединения с использованием стандартного крепежа (шпильки, гайки, шайбы). 
Не требует стационарного монтажа к полу/основанию ввиду мобильности.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующего регламента ТР ТС и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу Заказчика в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.


Комплектация
Опора левая – 1 шт.;

Опора правая – 1 шт.;

Опора поперечная – 1 шт.;

Стойка – 1 шт.;

Штанга – 1 шт.;

Подвес – 1 шт.;

Тяга – 1 шт.;

Пульт управления – 1 шт.;

Комплект крепёжных изделий (шпильки, гайки, шайбы) – 1 шт.;

Привод движения (актуатор) электрический – 1 шт.;

Колесо поворотное без тормоза – 2 шт.;

Колесо поворотное с тормозом – 2 шт.;

Блок управления с аккумулятором и зарядным устройством – 1 шт.;

Наконечник шарнирный – 4 шт.;

Накладка на педали – 2 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

2

